附件： **保山市中医医院医疗设备**

**技术参数及配置清单**

1. **牙科综合治疗仪（儿童）**

**（一）技术参数**

1、电压、功率：1100W

2、电机电压：24V

3、水源水压：2kg/4kg

4、气源气压：5kg

5、可旋转90°陶瓷痰盂

6、Faro EDI LED灯:光照3000-35000Lux可调，椭圆照射，光线集中，色温5000K

**（二）基本配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类目 | 名称 | 配置 | 数量 |
| 照明系统 | 口腔灯 | FARO EDI LED冷光灯 | 1 |
| 治疗椅 | 原装进口电机驱动系统 | 原装进口电机驱动系统 | 1 |
| 互锁系统 | 器械与座椅互锁系统 | 1 |
| 控制系统 | 1组记忆位控制系统 | 1 |
| 靠背和头枕 | 纤维皮座椅靠背 | 1 |
| 牙椅座垫 | 纤维皮座椅 | 1 |
| 扶手 | 座椅左右可旋转扶手 | 1 |
| 防护套 | 透明的脚垫防护套 | 1 |
| 脚踏控制 | 固定式脚踏控制组 | 1 |
| 器械盘 | 类型 | 分体式电动升降器械盘 | 1 |
| 防滑垫 | 工具盘硅胶软垫 | 1 |
| 手机管及接头 | 进口手机管 | 1 |
| 三用枪 | 三用枪 | 1 |
| 观片灯 | 内置LED观片灯 | 1 |
| 控制面板 | 十五键多功能控制面板 | 1 |
| 主机箱 | 痰盂 | 可旋转拆卸陶瓷痰盂缸 | 1 |
| 强弱吸 | 气动强吸加水动弱吸 | 1 |
| 净水系统 | 内置式净水系统 | 1 |
| 管路消毒系统 | 配备管路消毒系统 | 1 |
| 电控配件 | 品牌电磁阀 | 1 |
| 热水器 | 全自动防干烧热水器 | 1 |
| 水气管线 | 原装进口水气管线 | 1 |
| 副控台 | 三用枪 | 三用枪 | 1 |
| 吸唾手柄 | 强弱吸手柄 | 1 |
| 控制面板 | 5键多功能操作面板 | 1 |
| 地箱 | 类型 | 内置型 | 1 |
| 开关系统 | 单独开关 | 1 |
| 水净化系统 | 一级水源净化系统 | 1 |
| 气净化系统 | 一级气源净化系统 | 1 |
| 减压阀 | 空气过滤减压阀 | 1 |
| 水过滤阀 | 水源过滤减压阀 | 1 |
| 水气管线 | 原装进口水气管线 | 1 |
| 座椅 | 医师座椅 | 多功能舒适可调节医师座椅 | 1 |
| 其他 | 高速手机 | 原装进口高速手机 | 2 |
| 低速手机 | 原装进口一套 | 1 |
| 光固化机 | 国产光固化机 | 1 |
| 洁牙机 | 洁牙机 | 1 |
| 气泵 | 国产气泵（无油） | 1 |

1. **质保：3年**

**二、牙科综合治疗仪（成人）**

**（一）技术参数**

1、电压功率：1100W

2、电机电压：24V

4、水源水压：2kg/4kg

5、气源气压：5kg

6、可旋转90°陶瓷痰盂

7、Faro EDI LED灯：光照3000-35000Lux可调，椭圆照射，光线集中，色温5000K

**（二）其他独立升级特点：**

1.分体式

1.1分体式牙科椅设计，充分发挥诊所的机动空间；

1.2独立可移动式器械盘，摆脱了治疗机的空间干扰，并增加了器械盘机动力，活动更自由。

2.电动控制

所有控制管路由电控信号进行触发控制，提升驱动动力。

3.漱口水温度显示

3.1主机箱上配有数字显示窗口，实时显示漱口水温度

3.2多功能面板调节温度简单，方便医生控制最佳水温，以满足不同病患需求。

**（三）配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类目 | 名称 | 配置 | 数量 |
| **照明系统** | 口腔灯 | FARO EDI LED冷光灯 | 1 |
| **治疗椅** | 原装进口电机驱动系统 | 原装进口电机驱动系统 | 1 |
| 机架 | 带联动椅位补偿功能 | 1 |
| 安全系统 | 遇阻安全防护系统 | 1 |
| 互锁系统 | 器械与座椅互锁系统 | 1 |
| 控制系统 | 2组记忆位控制系统 | 1 |
| 靠背和头枕 | 纤维皮座椅靠背 PP软靠背 | 1 |
| 牙椅座垫 | 纤维皮座椅 | 1 |
| 扶手 | 座椅可旋转扶手 | 1 |
| 防护套 | 透明的脚垫防护套 | 1 |
| 脚踏控制 | 固定式脚踏控制组 | 1 |
| **器械盘** | 类型 | 欧式下挂/上挂器械盘 | 1 |
| 防滑垫 | 工具盘硅胶软垫 | 1 |
| 手机管及接头 | 进口手机管 | 1 |
| 三用枪 | 三用枪 | 1 |
| 观片灯 | 内置LED观片灯 | 1 |
| 控制面板 | 十五键多功能控制面板 | 1 |
| **主机箱** | 痰盂 | 可旋转拆卸陶瓷痰盂缸 | 1 |
| 强弱吸 | 气动强吸加水动弱吸 | 1 |
| 净水系统 | 内置式净水系统 | 1 |
| 管路消毒系统 | 配备管路消毒系统 | 1 |
| 电控配件 | 品牌电磁阀 | 1 |
| 热水器 | 全自动防干烧热水器 | 1 |
| 水气管线 | 原装美国进口水气管线 | 1 |
| **副控台** | 三用枪 | 三用枪 | 1 |
| 吸唾手柄 | 强弱吸手柄 | 1 |
| 控制面板 | 十键多功能操作面板 | 1 |
| 地箱 | 类型 | 内置型 | 1 |
| 开关系统 | 单独开关 | 1 |
| 水净化系统 | 一级水源净化系统 | 1 |
| 气净化系统 | 一级气源净化系统 | 1 |
| 减压阀 | 空气过滤减压阀 | 1 |
| 水过滤阀 | 水源过滤减压阀 | 1 |
| 水气管线 | 原装进口水气管线 | 1 |
| 座椅 | 医师座椅 | 多功能舒适可调节医师座椅 | 1 |
| 其他 | 高速手机 | 原装进口高速手机 | 2 |
| 低速手机 | 原装进口一套 | 1 |
| 光固化机 | 国产光固化机 | 1 |
| 洁牙机 | 洁牙机 | 1 |
| 气泵 | 国产气泵（无油） | 1 |

1. **质保：3年**